2006年06月(HER)
	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D9

V1
	D9

V2
	D9

H1
	D9

H2
	D9

H3
	D9

V3
	D9

H4
	D9

V4
	D12

V1
	D12
H1
	D12

V2
	D12
H2
	D12
H3
	D12

V3
	D12
H4
	D12

V4
	
	
	
	
	
	H
	V
	

	151
	2006/06/01
	09:03:59
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1260.2
	
	
	加速器メンテ

	
	2006/06/01
	19:59:55
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.1
	
	
	Optics Correction 終了

	001
	2006/06/01
	17:30:43
	test
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	手動トリガ

	002
	2006/06/01
	20:04:27
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	特になし

	003
	2006/06/01
	20:08:45
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	特になし

	004
	2006/06/02
	09:42:49
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1276.5
	
	
	入域　末次

(変位計のダイヤルゲージチェック)

	
	2006/06/02
	10:58:25
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.1
	
	
	

	005
	2006/06/02
	11:05:58
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ

	
	2006/06/02
	11:15:27
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	予定外の Bunch に入ってしまったため

	
	2006/06/02
	11:17:31
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	予定外の Bunch に入ってしまったため

	006


	2006/06/03
	18:51:38
	Hloss
	HER
	LM10-3
	0.34
	
	
	
	
	
	0.41
	
	
	
	0.48
	
	
	
	
	
	HER
	
	切り替え中？
	
	1300.9
	×
	○
	

	007
	2006/06/04
	12:08:08
	SC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D11D
	HER

CIM10
	
	1284.0
	
	
	オシロハネあり(D11D

	008
	2006/06/04
	1214:40
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D7C
	
	
	
	
	
	

	009
	2006/06/04
	12:43:04
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	特になし　ノイズ


	
	2006/06/04
	12:45:03
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OFFSET 調整し LER 入射続けるも入らない(改善しない)ため

	010
	2006/06/04
	13:02:45
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	特になし　ノイズ

	
	2006/06/04
	13:07:19
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OFFSET 調整するも LER Beam Loss (～100mA/s),Life (～6min) まで低下
Pilot Bunch も入らないため

	011
	2006/06/07
	05:06:50
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D4C
	LER 10Hz
	
	1283.3
	
	
	オシロハネあり(D4C)

	012
	2006/06/07
	05:15:44
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ

	013
	2006/06/07
	09:35:12
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1257.9
	
	
	入域　末次(リークチェック)

	014
	2006/06/07
	13:44:21
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ

	
	2006/06/07
	13:49:50
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	2006/06/08
	04:07:03
	Hloss
	HER
LER
	LM7-1
LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER

CIM10
	
	970.5
	×
	×
	HER Pilot Bunch 埋まった後、Tune が大きく飛んだ為　

	016
	2006/06/08
	04:11:31
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ　

	017
	2006/06/08
	06:27:41
	NC
	HER
	BP
	0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D4-C
	
	
	1279.5
	
	
	オシロハネあり(D4C) 　

	018


	2006/06/08
	06:32:56
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ　

	019
	2006/06/08
	15:31:04
	Hloss
	HER
LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER

CIM25
	
	1277.3
	×
	×
	HER Tuneが飛んで(※)Life減少、Tune調整するがAbortする
(※)HER Tune H/V共に-0.01位下がった為　

	020
	2006/06/08
	15:43:37
	Hloss
	HER
LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER

50Hz
	
	662.5
	×
	×
	

	021
	2006/06/09
	14:58:49
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1076.6
	
	
	4S- > 5S 

Optics Correction

	
	2006/06/09
	20:42:22
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26.0
	
	
	

	
	2006/06/09
	20:52:40
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.3
	
	
	Pilot Bunchに入れてなかったため


	022
	2006/06/09
	21:08:15
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	790.8
	
	
	HER Fill Patternが変わっていなかった(1Bucketズレていた)

	023
	2006/06/10
	10:47:49
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1159.3
	
	
	日光入域の為

	024
	2006/06/10
	14:37:43
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D5-C
	LER

CIM10
	
	1150.2
	
	
	オシロハネあり(D5C) 　

	025
	2006/06/10
	14:48:40
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ

	026
	2006/06/12
	10:27:02
	Hloss
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	Local

Run
	
	1098.6
	×
	○
	Belle Local Run中　

Beam Loss、V振動あり

	027
	2006/06/13
	01:50:47
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X?　 真空跳ねあり LER D07_CCG_L00 1E-6Pa → 3E-6Pa

	028
	2006/06/13
	01:56:58
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER

50Hz
	
	
	
	
	特になし　ノイズ

	029
	2006/06/15
	01:58:22
	EQ
	HER

LER
	LM7-3,10-4
RF8E,BP
	1.305
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER 10Hz
	
	1158.5
	
	
	(つくば震度1) 茨城県北部(M:3.6)
HER loss & abort →LER abort

	030
	2006/06/15
	09:04:35
	SW
	HER

LER
	Manua;

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1111.2
	
	
	加速器メンテ

	031
	2006/06/15
	16:39:23
	RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	aging

	032
	2006/06/15
	19:31:02
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006/06/15
	19:36:23
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	033
	2006/06/16
	08:10:56
	SC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10AB
	
	
	1169.6
	
	
	D10A,B CRB:WORK, HV OFF

	034
	2006/06/16
	08:20:50
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006/06/16
	08:21:01
	SC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10AB
	
	
	123.7
	
	
	D10A,B CRB:WORK, HV OFF

	035
	2006/06/16
	10:04:20
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006/06/16
	10:05:03
	SC
	HER
	RF10B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10B
	
	
	113.6
	
	
	

	036
	2006/06/16
	10:30:47
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	037
	2006/06/16
	15:03:42
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8C
	LER inj.
	
	
	
	
	RF D08C,D CAV#2-C Damper Power

	038
	2006/06/16
	15:08:14
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	039
	2006/06/16
	21:42:03
	SC
	HER
	RF10C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10C
	LER inj.
	
	1165.9
	
	
	

	040
	2006/06/16
	21:49:28
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	041
	2006/06/16
	22:55:31
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4C
	
	
	1139.7
	
	
	RF D04C CAV#1-C Damper Power

	042
	2006/06/16
	23:02:58
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	043
	2006/06/17
	08:03:55
	MG
	HER
	Belle
	0.435
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER inj.
	
	1163.7
	
	
	Magnet PS QM3E NA or IL Alarm

QM3E OV, Tracking I/L で Down

	044
	2006/06/17
	08:19:03
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	入域作業

	045
	2006/06/17
	08:52:47
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	046
	2006/06/17
	15:13:19
	MG
	HER
	Belle
	0.485
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER inj.
	
	1164.8
	
	
	Magnet PS QM3E NA or IL Alarm

QM3E OV, Tracking I/L で Down

	047
	2006/06/19
	09:59:32
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1111.8
	
	
	

	
	2006/06/19
	10:01:44
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2
	
	
	

	048
	2006/06/19
	11:38:48
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	049
	2006/06/19
	11:53:41
	LHabort
	HER

LER
	BP/LM10-3,4,4-3

LM4-3
	
	
	
	
	
	
	0.7
	0.78
	
	
	
	2.9
	
	
	
	
	
	
	HER inj.
	
	791.6
	
	
	Linac マスターオシレーター不具合　(マスターオシレーターに異常値が設定された)

	050
	2006/06/20
	06:47:31
	EQ
	HER

LER
	LM10-3,7-3,(10-2)

LM10-2
	1.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER

LER
	
	
	
	1134..1
	
	
	つくば市震度 2
Her loss & abort →LER loss & abort

	051
	2006/06/20
	06:53:03
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	052
	2006/06/21
	13:31:24
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1147.8
	
	
	

	
	2006/06/21
	13:32:51
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2
	
	
	

	053
	2006/06/21
	14:24:05
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	054
	2006/06/22
	03:10:50
	Hloss
	HER

LER
	LM1-1

LM1-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	LER inj.
	
	1184.7
	×
	×
	

	055
	2006/06/22
	03:17:32
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	056
	2006/06/22
	03:26:12
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	057
	2006/06/23
	14:55:59
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1175.6
	
	
	

	058
	2006/06/23
	17:06:51
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	059
	2006/06/23
	17:46:53
	HLoss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	HER 10Hz
	
	742.5
	×
	×
	HER、LER とも Lifeが不安定。LER 先頭から50 Bunchくらい　欠けた状態でe-入射中

	060
	2006/06/23
	17:50:24
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	061
	2006/06/25
	04:31:32
	MG
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1172.2
	
	
	HER Magnet QZ2E(D11_36_1) DC Fault で Down

	062
	2006/06/25
	10:49:01
	SW
	HER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1184.6
	
	
	QZ2E電源作業の為

	063
	2006/06/25
	11:43:24
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	064
	2006/06/26
	19:35:25
	NC
	HER
	RF5ABCE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5ABCE
	LER 10Hz
	
	1192.1
	
	
	

	065
	2006/06/26
	19:40:42
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	066
	2006/06/27
	11:50:13
	SC
	HER
	RF11D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11D
	LER inj.
	
	1202.7
	
	
	

	067
	2006/06/27
	11:55:04
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	068
	2006/06/27
	14:00:18
	NC
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5A
	HER inj.
	
	1207.3
	
	
	KLY:D05B:INTL:WDW:WATER

RF D05A,B klystron HV Off

	069
	2006/06/27
	14:08:53
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	2006/06/28
	09:40:43
	EQ
	HER

LER
	LM7-3

BP
	1.245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1201.2
	
	
	つくば震度1

	071
	2006/06/28
	09:46:25
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	072
	2006/06/28
	16:11:49
	NC
	HER

LER
	B P

BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER inj.
	
	1180.9
	
	
	落雷による瞬停
HER abort →LER abort

	073
	2006/06/28
	16:22:10
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	074
	2006/06/28
	16:30:29
	Labt
	LER
	LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	
	
	
	

	075
	2006/06/29
	05:06:56
	SC
	HER
	BP/RF10B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10B
	
	
	1215.1
	
	
	HER D10B 30CH REC HOM(Abort)

	076
	2006/06/29
	05:14:54
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	077
	2006/06/29
	13:25:36
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1201.3
	
	
	HER H-Tune -0.003

	078
	2006/06/29
	13:33:10
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	639.3
	
	
	Study

	
	2006/06/29
	13:37:55
	SW
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.1
	
	
	

	079
	2006/06/29
	13:57:08
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Study

	080
	2006/06/29
	14:23:13
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Study

	081
	2006/06/29
	14:27:34
	LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	082
	2006/06/29
	14:36:02
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Study

	084
	2006/06/29
	14:50:36
	Labt
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	085
	2006/06/29
	15:11:40
	Labt
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Study

	086
	2006/06/29
	15:55:08
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	665.7
	
	
	

	087
	2006/06/29
	16:00:02
	HER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	088
	2006/06/30
	09:04:20
	SW
	HER

LER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1178.3
	
	
	夏季シャットダウンへ

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D9

V1
	D9

V2
	D9

H1
	D9

H2
	D9

H3
	D9

V3
	D9

H4
	D9

V4
	D12

V1
	D12
H1
	D12

V2
	D12
H2
	D12
H3
	D12

V3
	D12
H4
	D12

V4
	
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	Bieam Lossが原因のアボート

	Beam Loss　が原因のアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


