2006年5月 (LER)

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle

	
	
	
	
	
	H
	V
	

	059-006
	2006/05/01
	01:34:58
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4B
	LER

CIM10
	
	
	
	
	

	059-007
	2006/05/01
	16:00:47
	EQ
	HER

LER
	Belle/LM7-3.10-,4

LM7-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1580.5
	
	
	地震（つくば震度２）

	059-008
	2006/05/01
	17:05:17
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1195.2
	
	
	

	059-009
	2006/05/03
	01:32:32
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10C
	HER

CIM10
	
	
	
	
	

	059-010
	2006/05/03
	19:11:41
	Mag.
	HER

LER
	Belle

/LM10-2

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1598.1
	
	
	Steering ZHQF2E_6 DC I/L で Down
HER 緩やかにLoss

	059-011
	2006/05/04
	04:18:32
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1522.4
	
	
	

	
	2006/05/04
	09:57:20
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.2
	
	
	

	
	2006/05/04
	16:15:33
	SW
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.4
	
	
	

	059-012
	2006/05/05
	09:30:32
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1267.3
	
	
	

	059-013
	2006/05/05
	09:44:21
	Habt
	HER

(LER)
	Belle

/LM1-1,7-3.10-3,10-4

Belle/

/LM1-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.326
	HER
	
	
	
	
	
	
	LER IP Dispersion scan 中HER　Loss

	059-014
	2006/05/05
	18:08:39
	Habt
	HER
	LM7-3.10-3,10-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.305
	HER
	
	HER inj.
	
	
	
	
	

	059-015
	2006/05/06
	01:48:00
	Habt
	HER
	Belle


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.33
	HER
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	D07_CCG_H20 真空ハネ (3.56E-6Pa)

	059-016
	2006/05/06
	10:11:23
	SW
	HER

LER
	Belle/LM10-3,4,7-3,1-1

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.29
	HER
	
	
	
	1552.2
	
	
	HER Abort時Lossがあった

	
	2006/05/06
	11:12:08
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.2
	
	
	Optics 測定

	
	2006/05/06
	12:43:29
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.2
	
	
	Optics correction

	059-017
	2006/05/07
	16:12:20
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1576.6
	
	
	

	059-018
	2006/05/07
	23:02:59
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	D08E
	
	
	1650.0
	
	
	

	059-019
	2006/05/08
	00:14:01
	Mag
	HER

LER
	LM10-1

LM10-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1563.1
	
	
	Solenoid D06_27_16 S_ZVQF2F_32 DC I/L で Down

	059-020
	2006/05/08
	13:01:55
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1599.8
	
	
	Limit Belle ECL作業


	059-021
	2006/05/08
	15:19:18
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	977.7
	
	
	BPM (QD5E.23) 作業


	059-022
	2006/05/08
	16:48:20
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	059-023
	2006/05/08
	17:06:35
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	059-024
	2006/05/08
	17:19:24
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	059-025
	2006/05/08
	17:43:28
	Habt
	HER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006/05/08
	17:55:34
	SW
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.7
	
	
	

	059-026
	2006/05/09
	03:39:04
	Habt
	HER
	Belle/

LM7-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	059-027
	2006/05/09
	13:26:22
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.28
	HER
	
	HER inj.
	
	1608.2
	
	
	

	059-028
	2006/05/09
	16:47:30
	Habt
	HER
	Belle/

LM7-3,10-3,10-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.315
	
	
	LER 25Hz
	
	
	
	
	

	059-029
	2006/05/09
	18:09:30
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1263.0
	×
	×
	

	059-030
	2006/05/09
	19:00:52
	Habt
	HER
	LM10-3,10-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.33
	HER
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	059-031
	2006/05/10
	10:23:13
	EQ
	HER

LER
	LM7-3,10-4

BP/RF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	D08E
	切り替え中
	
	1660.5
	
	
	地震　震度1

	059-032


	2006/05/10
	16:33:49
	Hloss
	HER

LER
	Belle/LM10-3,4,7-3

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	HER
	
	LER inj.
	
	1624.4
	△
	△
	HER loss & abort →LER abort

	059-033
	2006/05/10
	18:44:54
	RF
	HER

LER
	Belle/LM7-3,1-1,10-3,4

BP/(Belle/LM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.32
	HER
	7D
	LER inj.
	
	1649.2
	
	
	LER abort →HER loss & abort

	059-034
	2006/05/11
	05:50:10
	Mag
	HER

LER
	MagOFF

MagOFF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER inj.
	
	1660.6
	
	
	B2E_103:Magnet Water Stop

Magnet PS B2E_112 NA or IL

Bend B2E_112(I/L Reset→ NG)

	059-035
	2006/05/11
	13:14:33
	Habt
	HER
	Belle/LM7-3,10-3
	
	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	
	1.02
	0.29
	HER

LER
	
	LER inj.
	
	
	
	
	地震発生　震度1
HER loss & abort →LER loss

	059-036
	2006/05/12
	09:53:23
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1335.0
	×
	×
	LER life短

	059-037
	2006/05/12
	10:15:18
	Lloss
	HER

LER
	LM10-1

LM10-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	970.6
	×
	×
	LER life短

	059-038
	2006/05/12
	17:03:58
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1344.2
	
	
	Optics correction

	
	2006/05/12
	19:04:23
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.0
	
	
	Optics correction 終了

	059-039
	2006/05/13
	01:31:36
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.345
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	059-040
	2006/05/13
	17:04:59
	Lloss
	HER

LER
	Belle/LM10-3,4,7-3

LM1-4,7-4
	
	2.575
	
	1.325
	0.26
	
	0.13
	
	
	
	1.905
	0.32
	HER

LER
	
	
	
	1558.2
	×
	×
	LER loss & abort →HER loss &abort

	059-041
	2006/05/14
	07:24:18
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4A
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	059-042
	2006/05/14
	17:49:04
	Habt
	HER
	Belle/LM7-3,10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.315
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	059-043
	2006/05/17
	09:13:13
	SW
	HER

LER
	Belle/LM1-1,7-3,10-3,4

manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.315
	
	
	
	
	1488.5
	
	
	LER study

	059-044
	2006/05/17
	09:37:27
	SW
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1685.8
	
	
	LER study

	059-045
	2006/05/17
	09:44:14
	SW
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	172.5
	
	
	LER study

	059-046
	2006/05/17
	10:29:47
	SW
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1243.3
	
	
	LER study

	059-047
	2006/05/17
	10:43:02
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	634.0
	
	
	LER study

	059-048
	2006/05/17
	10:57:42
	RF
	LER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8D
	LER 50Hz
	
	866.5
	
	
	LER study 
RF D08D CAV#2-C Damper Power

	059-049
	2006/05/17
	11:05:36
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	545.6
	
	
	LER study

	059-050
	2006/05/17
	11:36:03
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1216.1
	
	
	LER study

	059-051
	2006/05/17
	13:44:45
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1265.6
	
	
	LER study

	059-052
	2006/05/17
	14:05:17
	Lloss
	LER
	Belle/LM7-4
	
	0.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.085
	0.3
	LER
	
	
	
	1230.4
	×
	×
	LER study

	059-053
	2006/05/17
	16:10:56
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	719.3
	
	
	LER study

	059-054
	2006/05/17
	16:25:06
	PIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.325
	
	
	LER 50Hz
	
	
	
	
	

	059-055
	2006/05/17
	16:28:22
	Lloss
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.28
	LER
	
	LER inj.
	
	400.4
	
	
	LER study

	059-056
	2006/05/17
	16:54:03
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	198.4
	
	
	LER study

	059-057
	2006/05/17
	17:10:58
	SW
	LER
	Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1199.7
	
	
	LER study

	
	2006/05/17
	18:20:56
	SW
	LER
	Manua;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28.3
	
	
	

	059-058
	2006/05/17
	23:28:45
	Hloss
	HER

LER
	Belle/LM7-3

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.325
	HER
	
	
	
	1650.2
	×
	×
	HER loss & abort →LER abort

Beam Phase 揺れあり

D03_H23～H26 真空ハネ（～1.99e-6Pa）

	059-059
	2006/05/18
	00:03:37
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.27
	HER
	
	HER inj.
	
	
	
	
	

	059-060
	2006/05/18
	00:27:18
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.33
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	059-061
	2006/05/18
	02:43:21
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.285
	HER
	
	HER inj.
	
	
	
	
	

	059-062
	2006/05/18
	08:59:59
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1585.8
	
	
	

	
	2006/05/19
	01:09:55
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.9
	
	
	

	059-063
	2006/05/19
	02:36:50
	Habt
	HER
	RF10CD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10CD
	HER 50Hz
	
	
	
	
	RF D10/D11 が10kW Keep になっていて、HER RF Vc が低かった

	059-064
	2006/05/19
	02:42:05
	Habt
	HER
	RF10D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10D
	HER 25Hz
	
	
	
	
	RF D10/D11 が10kW Keep になっていて、HER RF Vc が低かった

	059-065
	2006/05/19
	03:01:49
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER 25Hz
	
	
	
	
	

	059-066
	2006/05/19
	05:27:38
	Hloss
	HER

LER
	LM10-3,4/(Belle)

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.32
	HER
	
	
	
	1319.1
	×
	×
	VAHCCG:D08_CCG_H16A:PRESSURE でGate Close 後 Abort

	059-067
	2006/05/19
	09:42:05
	SW
	HER

LER
	manual

manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1457.4
	
	
	

	059-068
	2006/05/19
	17:34:40
	PIN
	
	
	
	
	
	0.595
	0.095
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER真空作業中

	059-069
	2006/05/19
	17:44:56
	PIN
	
	
	
	
	
	0.41
	
	
	
	
	
	
	
	0.53
	
	
	
	
	
	
	
	HER真空作業中

	059-070
	2006/05/20
	00:25:03
	PIN
	
	
	
	
	
	0.35
	
	
	
	
	
	
	
	0.08
	
	
	
	
	
	
	
	HER真空作業中

	059-071
	2006/05/20
	07:28:40
	PIN
	
	
	0.27
	0.255
	0.255
	0.455
	0.27
	
	
	
	
	
	
	0.565
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006/05/20
	10:42:41
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.2
	
	
	

	059-072
	2006/05/20
	15:01:16
	Habt
	HER
	RF5C/BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RF D5E 30ch recorder 

	059-073
	2006/05/20
	16:04:16
	Habt
	HER
	RF5C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	RF D5E 30ch recorder 

	059-074
	2006/05/20
	16:52:10
	PIN
	
	
	0.92
	0.705
	1.035
	1.025
	0.285
	
	
	
	
	
	
	0.41
	
	
	
	
	
	
	
	noise

	059-075
	2006/05/20
	16:54:51
	PIN
	
	
	0.425
	0.3
	0.475
	0.495
	0.15
	
	
	
	
	
	
	0.37
	
	
	
	
	
	
	
	noise

	059-076
	2006/05/20
	17:50:46
	PIN
	
	
	0.46
	0.41
	0.485
	0.945
	0.285
	
	
	
	
	
	
	0.95
	
	
	
	
	
	
	
	noise

	059-077
	2006/05/20
	23:19:05
	Hloss
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.28
	HER
	
	LER 10Hz
	
	1502.4
	×
	×
	HER loss & Abort →LER abort

	059-078
	2006/05/21
	02:57:54
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	059-079
	2006/05/21
	07:54:57
	Hloss
	HER

LER
	Belle/LM7-3,10-3,4

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.32
	HER
	
	LER 10Hz
	
	1513.7
	×
	×
	HER loss & Abort →LER abort

	059-080
	2006/05/21
	13:50:47
	RF
	HER

LER
	Belle/LM10-3,4,7-3/

BP/(Belle)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.31
	HER
	8E
	HER 10Hz
	
	1545.4
	
	
	LER abort →HER loss & abort

	059-081
	2006/05/21
	14:38:51
	Hloss
	HER

LER
	Belle

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.325
	HER
	
	
	
	1549.8
	×
	×
	HER_D03_CCG_H12 =2.7E-6

	059-082
	2006/05/21
	21:42:28
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10CD
	
	
	
	
	
	

	059-083
	2006/05/21
	23:00:17
	Hloss
	HER

LER
	Belle/LM7-3,10-3,4

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.315
	HER
	
	HER 10Hz
	
	1587.8
	×
	×
	

	059-084
	2006/05/22
	01:54:39
	Habt
	HER
	LM10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	HER
	
	
	
	
	
	
	

	059-085
	2006/05/22
	03:54:12
	Lloss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER
	
	
	
	1538.3
	×
	×
	LER pilot bunch 減少によりtune下がり、Life減少

	059-086
	2006/05/22
	05:08:12
	Hloss
	HER

LER
	Belle/LM7-3,10-3,4

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.3
	HER
	
	
	
	1599.4
	×
	×
	

	059-087
	2006/05/22
	10:06:52
	Hloss
	HER

LER
	Belle/LM7-3,10-3,4

Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.315
	HER
	
	
	
	1600.3
	×
	×
	BPM Delayed 多発、BPMの値が飛び、CCCにより軌道が乱れた。

	059-088
	2006/05/24
	02:33:08
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1434.6
	×
	×
	

	059-089
	2006/05/24
	09:47:13
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1458.9
	
	
	

	
	2006/05/24
	10:26:41
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.5
	
	
	

	
	2006/05/24
	15:30:06
	SW
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.2
	
	
	

	059-090
	2006/05/24
	17:53:05
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10A
	HER 25Hz
	
	
	
	
	RF 10A CIR#4DL Water

	059-091
	2006/05/24
	18:17:39
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10A
	LER inj.
	
	
	
	
	RF 10A CIR#4DL Water

	059-092
	2006/05/24
	18:33:48
	Power
	HER

LER
	BP/RF11AB

BP
	0.795
	0.805
	0.83
	0.57
	0.275
	
	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	HER inj.
	
	1156.2
	
	
	落雷による瞬低→HER abort →LER abort

Noiseあり

	059-093
	
	19:18:00
	PIN
	
	
	1.355
	1.425
	1.435
	0.93
	0.4
	
	
	
	
	
	
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	noise

	059-094
	2006/05/24
	19:57:49
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5E
	HER inj.
	
	
	
	
	

	059-095
	
	20:14:41
	PIN
	
	
	2.08
	2.09
	2.24
	1.515
	0.62
	
	
	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	
	
	
	
	noise

	059-096
	2006/05/24
	20:27:17
	Lloss
	LER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.305
	LER
	
	
	
	1018.5
	×
	×
	Abort は間に合わなかった？

	059-097
	2006/05/26
	06:14:20
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5A
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	059-098
	2006/05/26
	07:09:13
	Habt
	HER
	LM7-3,10-3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.295
	HER
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	

	059-099
	2006/05/26
	17:13:58
	SW
	HER

LER
	Manual

Manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1570.8
	
	
	

	
	2006/05/26
	18:18:24
	Labt
	LER
	manual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.2
	
	
	Mag QKCLP 初期化のため

	059-100
	2006/05/26
	20:24:01
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5C
	
	
	
	
	
	

	059-101
	2006/05/27
	02:15:47
	Habt
	HER
	BP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5B
	
	
	
	
	
	

	059-102
	2006/05/27
	15:46:57
	Habt
	HER
	Belle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.33
	HER

LER
	
	LER 10Hz
	
	
	
	
	HER loss & abort →LER loss



	059-103
	2006/05/29
	05:19:24
	Hloss
	HER

LER
	LM7-1

LM7-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HER
	
	
	
	1573.5
	
	
	HER Pilot Bunch 消失後、Tune が跳んでしまった

	059-104
	2006/05/29
	12:54:38
	Habt
	HER
	LM10-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LER inj.
	
	
	
	
	Abort前に、LER V-Tuneが0.005くらい下がったように見える

	059-105
	2006/05/29
	14:17:10
	Habt
	HER
	BP/RF11C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11C
	
	
	
	
	
	

	059-106
	2006/05/30
	07:29:30
	Habt
	HER
	LM10-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ring
	Abort
	D3

H1
	D3

V12
	D3

H3
	D3

V34
	D3

H4
	D6

H1
	D6

V12
	D6

H2
	D6

H3
	D6

V34
	D6

H4
	Belle

	
	
	
	
	
	H
	V
	

	ファイル名
	年月日
	時刻
	Abort原因
	アボート名
	ロスモニター出力
	Loss
	RF
	ﾀｲﾐﾝｸﾞ
	dose
	電流
	振動
	Comment


	ＲＦが原因のアボート

	ＲＦが原因のアボートでデータが残っていないもの

	Bieam Lossが原因のアボート

	X abort

	Beam Loss　が原因のアボートでデータが残っていないもの

	manualアボート

	manual アボートでデータが残っていないもの

	それ以外の原因によるアボート

	それ以外の原因によるアボートでデータが残っていないもの

	アボートによるPINのはね


